零下25℃医用低温保存箱技术参数要求

- 规格参数要求：

- 产品样式为立式，箱内容积≥270L

- 产品采用微电脑控制，温度设置范围-10℃～-25℃，显示精度0.1℃。

- 采用厚发泡保温层，多层密封

- 箱体外壳采用喷涂钢板，内胆材质耐腐蚀

- 门体配置双锁，具有安全锁并配置外挂锁

- 配置脚轮和锁定支脚

- 产品标配≥6个抽屉

- 采用变频压缩机，高效制冷，节能环保(提供节能和环保相关证明材料）

- 具有声光报警功能：具备传感器故障报警，超温报警，开门报警，断电报警等功能

- *具有医疗器械注册证

- 二．其他技术性要求：

- 1.负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 2.须列出所有设备易损件清单及价格。

- 3.须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 4.如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 5.如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 6.如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 7.如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 8.自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 9.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

冷藏冰箱

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 样式：立式，双开玻璃门。

- 有效容积：≥1000升。

- 箱体材料：PCM彩板，或电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- 内胆材料：喷涂铝板，或电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- 保温材料：聚氨酯发泡。

- 箱内温度波动范围：≤±2℃。

- 内置LED照明灯。

- 压缩机：采用品牌高效压缩机。

- ▲配置有搁架，数量：≥10个。

- 制冷方式：高效风冷。

- 具备门体加功能。

- 具备万向脚轮。

- 控温系统，数量：≥7路。

- 至少具备：上温、下温、环境温度、环境湿度等。

- 温度传感器：置于箱内模拟液中。

- 精确显示：≤0.1℃。

- 具备标配485接口。

- 报警功能，至少具备： 高低温、断电、电池电量低报警、门开关报警等。

- 报警模式：声音报警、灯光报警。

- 具备测试孔。

- 具有节能环保认证。

- 其他技术性要求：

- 11.负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 12.须列出所有设备易损件清单及价格。

- 13.须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 14.如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 15.如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 16.如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 17.如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 18.自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如功能模块、稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥6年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 19.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

2-8℃医用冷藏箱技术参数要求

- 一．规格参数要求：

1. 产品类型：立式单门,双层钢化电加热玻璃门防凝露，具有自关门功能

2. *有效容积：≥390L

3. 温控系统：箱内温度2~8℃，温度精度为0.1℃

4. 温度均匀性：箱内温差±2℃

5. *箱内控温方式：强制风冷循环

6. 制冷系统：采用国际名牌压缩机，HC制冷剂，高效节能环保

7. 具有多种报警功能，至少包含有高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警，开门报警，后备电池电量低报警等报警功能

8. 报警具有声音及灯光闪烁两种报警方式

9. 控制器具有断电记忆功能，断电恢复后不需要重新设置参数

10. 双锁设计，提供门锁

11. 标配测试孔≥2个

12. 箱体配有4个万向轮+2个可调节高度支脚

13. 具有≥5层储物架

14. *具有USB模块 ，用于同步记录箱内温度数据并可导出数据

15. *具有医疗器械注册证

- 二．其他技术性要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

附件一

| 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年  月   日