低温保存箱技术参数要求

- 规格参数要求：

- 整机要求卧式，双门，顶开设计。

- 根据科室占地面具需要，要求整机体积≤1850*700*850mm。

- 内胆尺寸（宽*深*高）≥1700*500*700mm。

- 有效容积：≥500L。

- 箱内温度范围：-10℃～-25℃。

- 箱体材料采用冷轧或涂层钢板。

- *内胆材料采用压花铝板或PCM板。

- 保温材料采用无CFC聚氨酯。

- 制冷剂选择环保制剂。

- *范围在-10℃～-25℃范围内，显示分辨率0.1℃。

- 一体式手把门锁设计，备安全门锁设置。

- 微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度。

- 至少具备高温报警、低温报警、开门报警功能。

- 设备需具备安全运行模式。

- 冷冻箱运行时，声压级噪音值≤55dB。

- *箱内温度波动度：3℃，±1℃。温度均匀性：1℃，±0.1℃

- 压缩机采用高效品牌压缩机。

- 蒸发器采用盘管或内藏式蒸发器。

- 保温层采用高性能保温材料。

- 箱体发泡层厚度≥60mm。

- 整机采用方便移动式设计，配备可移动脚轮。

- 配备配套浸塑篮筐及配套防浸网栏。

- 箱体具备1个测试孔。

- 其他技术性要求：（以下要求针对不同项目可进行调整）

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

附件一

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年  月   日