申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字：

医工科负责人：                                  时间：

神经外科医用手术磨钻维修配件
技术参数要求

一.规格参数要求：

1、完全与我院西山牌医用手术磨钻适配。

2、维修配件使用全新原装配件。

3、维修配件免费维修安装调试。

4、维修周期不超过10个工作日。

5、所修复设备，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

6、上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

7、维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

8、技术参数：

8.1、微电机外形：主体外径φ23.5毫米，电缆线长度：≥3米。

8.2、最高转速为：40000 转/分钟，转速可调范围：50%～100%。

8.3、峰值输出功率：≥150 W（用于颅骨钻、颅骨铣），额定负载转矩：2.9 牛·厘米。

8.4、更换磨钻配套轴承。

8.5、维修期间需提供满足科室正常使用的备用设备。

8.6、维修后微电机需达到性能要求：温升小、噪音低，工作最高温度＜40℃。