申请科室：放射治疗科        报告号：180076            数量： 

放射治疗质控系统工作站
维修技术参数要求

一、拟解决故障：SunCheck服务器硬盘损坏，数据丢失。具体维修要求：
1. 硬盘更换，硬盘容量≥1Tb，PCIe4.0，读取速度≥5000MB/s
2. 数据提取，从旧工作站阵列卡中的数据进行提取修复。数据提取率≥90%
3. 重新安装SunCHECK软件，并对软件现有模块进行重新授权。
4. SunCHECK软件重新部署，恢复SunCHECK软件和TPS、R&V系统间的数据传输。
5. 将提取的治疗数据恢复至SunCHECK软件，数据恢复率≥90%并完成校验
6. 优化系统与磁盘阵列，提升服务器处理速度
7. 质保期≥6个月
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