放射治疗质控系统工作站

维修技术参数要求

一、拟解决故障：SunCheck服务器硬盘损坏，数据丢失。具体维修要求：

      - 硬盘更换，硬盘容量≥1Tb，PCIe4.0，读取速度≥5000MB/s

      - 数据提取，从旧工作站阵列卡中的数据进行提取修复。数据提取率≥90%

      - 重新安装SunCHECK软件，并对软件现有模块进行重新授权。

      - SunCHECK软件重新部署，恢复SunCHECK软件和TPS、R&V系统间的数据传输。

      - 将提取的治疗数据恢复至SunCHECK软件，数据恢复率≥90%并完成校验

      - 优化系统与磁盘阵列，提升服务器处理速度

      - 质保期≥6个月

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：