采购（技术及服务）需求
[bookmark: _Toc10917][bookmark: _Toc18683]一、采购标的需实现的功能或者目标
采购气相色谱仪 - 液相色谱联用设备一台，主要用于储能领域各类样品中挥发性有机物、小分子气体、易挥发有机组分、气态降解产物及微量气态杂质的分离与定性定量检测；电解液组分、难挥发有机物质、高分子助剂、液态降解产物及微量液态杂质的精准分析检测。设备整体服务于电化学储能、物理储能、氢储能及储能系统、节能技术相关研究，可完成储能材料介质成分解析、副产物溯源甄别、材料老化机理探究、热失效特征物质表征以及储能体系安全性能评价等科研工作。
二、需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求
气相色谱仪 - 液相色谱联用设备的设计制造、计量性能、电气安全、环境适应性及实验室通用规范，须严格符合GB/T 17530 系列、GB/T 27417分析仪器通用技术要求；同时遵循储能行业相关检测标准，包括但不限于GB/T 30835锂离子电池电解液有机物分析、GB/T 42306储能电池挥发性有机物检测、NB/T 10366储能介质杂质分析规范。设备各项性能及检测方法需满足储能电解液、有机组分、挥发性气体、降解产物及微量杂质的定性定量检测试验要求，符合高校科研实验室仪器使用、质量控制及安全管理相关规范。
三、项目技术/服务要求（技术参数)
1.气相色谱：进样口和检测器使用电子气路控制
2.★进样口最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi
3.可设定压力范围：0-150psi.
4.操作界面采用可拆卸的平板智能触控屏，可显示仪器参数、编辑方法、智能维护、维护预警
5.★可扩展支持3个检测器同时工作，温度和气路单独控制。
6.★操作温度范围：高于环境温度+4℃ 至450℃
7.最大升温速度：不低于120℃/min,
8.降温速度：从450℃降到50℃≤4min
9.最大升温阶数：不低于32阶
10.进样口电子压力传感器精密度：<±0.05 psi，漂移：< ±0.1 psi / 6个月
11.★流量设定范围：至少包含N2:5-1200ml/min；H2 or He:5-1500ml/min；Ar/CH4:5-1000ml/min
12.氢火焰离子化检测器（FID）：具有熄火检测和准备连锁功能
13.宽线性动态范围：>107（±10%）
14.★ 数据采集频率：不小于900 Hz
15.检测器温度范围: 涵盖100ºC ～450ºC
16.★ 最小检出限：< 1.2 pg C/s （C13）
17.电子捕获检测器ECD：最高操作温度：不低于450℃
18.线性动态范围：线性动态范围：> 104
19.最低检出限：< 5 fg林丹（γ- 六氯环己烷）
20.气相色谱自动进样器：样品瓶位数（含洗针位）：不少于150位。
21.★可在100ms内快速进样
22.支持三明治进样 
23.★进样重复性< 0.1% RSD
24.在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置
25.液相色谱：四元低压混合，4溶剂通道，
26.液相色谱泵结构：水平对置双柱塞设计
27.高速活塞缩回：≤ 65毫秒
28.工作压力范围：涵盖0-6,100 psi / 0-420 bar（全流速范围）
29.★压缩补偿：全自动连续压缩补偿技术
30.流速范围：涵盖0.01--10.0mL/min
31.流速精确度：≤0.075% RSD 
32.流速准确度：± 1% （流速设置为：1 mL/min）
33.保留时间重现性：<0.075% RSD 
34.★梯度曲线：≥ 20条
35.液相色谱自动进样器样品位数：不少于100位2ml样品瓶标准盘
36.耐受压力：涵盖0-10,000 psi
37.进样针规格可扩展：100 µL;250 µL;500 µL和1000µL
38.最快进样循环：<8秒
39.紫外/可见检测器：采用双光源，双光束
40.★波长范围：涵盖190-700nm
41.灵敏度范围：涵盖0.0005-3.000AUFS
42.噪声：<7.5×10-6AU
43.漂移：<1×10-4Au/h
44.流通池体积：≤2.4 µL 
45.双柱温箱：一个集成式柱温箱（15cm色谱柱专用）以及一个独立的半导体制冷柱温箱（30cm色谱柱专用）
46.集成柱温箱温度范围：涵盖 室温+5- 60℃（1℃增量）
47.独立柱温箱温度范围：涵盖5- 90 ℃（1℃增量）
48.软件控制：工作站软件可同时控制气相色谱和液相色谱仪，并进行数据采集和处理。
49.软件界面：方法编辑可自动完成，并立即反应在状态讯息中。
50.软件报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。
51.软件操作向导和在线帮助，自带简易指南帮助操作者快速掌握软件使用。
52.配置
a )气相色谱仪主机，1套
b )气相色谱液体自动进样器150位，1套
c )氢火焰离子化检测器（FID），1套
d )电子捕获检测器（ECD），1套
e )液相色谱四元梯度泵（带4通道在线脱气机）1套
f )液相色谱自动进样器，1套
g )集成式柱温箱，1套
h )半导体制冷大体积柱温箱，1套
i )紫外可见光检测器（UV-Vis），1套
j )5%苯基/二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱1根
k )安装工具包1套
l )气相色谱耗材包（包含但不限于进样针、衬管、隔垫、密封垫、O型圈）1套
m )气体捕集阱
n )流动相溶剂瓶1L，4个
o )流动相溶剂瓶500mL，2个
p )C18色谱柱，1根
q )PEEK两通连接器1套
r )螺母卡套10个
s )2ml进样瓶、瓶盖、瓶垫，200个
t )色谱工作站软件，1套
注：带“★”项为关键指标，任何负偏离将导致响应文件无效；不带“★”项为一般指标，超过5项负偏离将导致响应文件无效。
六、项目实施要求
1	供应商必须提供仪器的现场安装、调试服务，确保仪器各项指标达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作使用、日常维护等培训。
2	仪器在调试验收合格后，仪器整机保修期为验收合格之日起12个月或到货后18个月，以先到者计。保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。
3	投标方应具有可靠的供货实力及售后服务能力，在中国境内有高素质的专业维修队伍，能够及时响应并处理仪器使用过程中出现的各类问题。
七、验收方式
1	仪器现场安装、调试后，双方共同组织对仪器按招标指标进行性能和方法验收，供货方提供校准标准样品
2	开机验收标准如下:
1)	开箱检查所有配件是否齐全。
2)	仪器连接起来，是否正常工作。
3)	仪器培训人员是否将该仪器的原理及操作给用户讲清楚。
4)	按照本采购需求技术要求，现场测试验证，仪器各项指标是否达到投标书指标要求的技术性能。
5)	仪器安装调试完成，经甲方验收确认合格后，由甲方在调试报上签字，仪器的安装调试工作方可完成。
八、其他技术、服务相关要求。
1	供应商在国内必须设有分析仪器培训，免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训。
2	在接到用户维修请求后，应能在24小时内做出快速响应，并在72小时内到达现场。
3	供应商保证能更及时地为用户提供备品备件。
4	供应商提供为用户提供免费的电话咨询及技术服务。
5  供应商提供的报价产品须为上市成熟型号产品。
[bookmark: _GoBack]注：上述除“三、项目技术/服务要求（技术参数)”以外为最低要求，供应商必须逐条响应全部满足，否则报价文件无效。
