- 采购标的需实现的功能或者目标：

微波功率激励系统是金刚石NV色心探测测试中不可替代的矢量微波核心单元：既提供相位可控的量子自旋操控脉冲，又可模拟标准三维矢量交变磁场完成磁力计标定与矢量电磁接收。相比普通标量射频源，其 I/Q 矢量调制、多通道同步、高精度相位控制是实现矢量磁场测量、高灵敏脉冲量子传感的硬性基础，设备选型满足 54 GHz 超宽带核心频段、低相位噪声、ns 级脉冲时序与大调制带宽指标。

- 采购标的明细（名称、数量、单位）：

| 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 微波功率激励系统 | 1 | 套 |

- 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：

按照国家有关标准、规范、规程和采购文件要求达到合格标准。

- 供应商资格要求

1.需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 项目技术/服务要求

成熟型号产品技术要求：

标的技术参数：

★1、测试频率范围：9kHz ~ 54GHz；

2、测试通道数：≥ 1路；

3、CW信号频率分辨率：0.00001Hz；

4、频率切换速度：≤ 3.1ms；

★5、内部基带发生器最大带宽支持≥ 160MHz且能够支持后续软件升级至 2GHz；

6、幅度分辨率：≤ 0.01dB；

★7、支持Arb任意波形和实时信号产生；支持模拟调制产生；支持自定义调制方式信号产生；

8、全频段相位数字可控：全频段范围内切换频率时相位可保持相参或者连续，相位设置分辨率为0.001度；

9、外部接口：支持USB2.0，USB3.0以及USB-Type C等接口；

10、相位噪声（f=1GHz，10kHz频偏） ： ≤- 137 dBc/Hz；

11、相位噪声(f=50GHz，1kHz偏移) ： ≤- 112 dBc/Hz；

12、相位噪声(f=50GHz，10kHz偏移) ： ≤- 123 dBc/Hz；

13、最大输出功率： ≥ +18dBm @ 50GHz，≥ +20 dBm @ 40GHz，≥ +22 dBm @ 30GHz

▲14、具有独立完整并可实现微波功率激励系统输出控制软件；

▲15、具备匹配射频功率放大器进行输出和时序控制器等仪器进行闭环使用。

- 项目实施要求

对货物供货安装：

（1）进场准备：现场条件确认

（2）通电调试：参数设置、功能测试、故障排查；

（3）试运行：连续空载/带载试运行，达到技术标准；

质保方案：

（1）设备全新正品承诺：微波功率激励系统为全新、原厂原装、未投入使用的全新设备，无翻新、无返修、无拆机记录，各项射频指标、输出精度、频率范围、功率参数完全匹配招标及合同技术要求，符合国家及行业现行检测标准。

（2）整体服务承诺：质保期内提供免费维修、免费更换故障配件、免费精度校准、免费技术升级、免费现场巡检服务，全程无隐形收费，全力保障设备24小时稳定工况。

售后及其他服务要求：

（1）在该系统到达买方现场后，卖方负责装调，达到买方正常使用需求；

（2）在买方现场对买方操作、维修人员进行不少于3天的技术培训。培训内容包括该系统的基本原理、操作使用、数据处理、日常基本维护等；

（3）该系统验收后，质量保修期整机为1年，服务应及时有效。在收到用户故障信息后，要求24小时内响应，5个工作日内排除故障；

（4）该系统保修期过后，能终身提供技术支持及设备备件供应。

- 验收方式

- 1、外包装检验：外包装箱无破损、浸水、挤压变形；破损面积判定异常，全程拍照录像留存，包装防护泡沫、缓冲垫完整，设备无裸置运输；

- 2、实物型号、序列号、配置核对（逐项登记）；

- 3、附件、备件、标配：电源线、同步电缆、转接头是否齐全；

- 4、设备外观检验，机壳是否划痕，判定外观不合格，无锈蚀、掉漆、变形，机箱螺丝无缺失、滑丝等。

- 5、将系统进行上电微波功率激励系统对接微带天线，验收工作流程如下：

- 在不同频率范围、测试频点选取从低频 9kHz、1GHz、10GHz、20GHz、40GHz、54GHz 六个典型频点，

观察覆盖全频段，是否可复现；独立测试，功率连续切换运行，记录微带天线的接收功率是否满足要求；

（2）系统联调激励工况验收（匹配实际微波激励使用场景）

按被测件激励工况制定量化测试用例：

工况 1：窄带连续微波激励（1~18GHz，0~+10dBm）

连续输出 2h，功率波动≤±0.4dB，观察频谱杂散满足被测件测试值；

（3）多工况循环测试：启停循环、脉冲调制、频率切换、高低功率输出；

（4）负载匹配动态测试：实际负载变化下系统自动调节、保护响应；

（5）具备匹配射频功率放大器进行输出和时序控制器等仪器进行闭环使用。

- 其他技术、服务相关要求。

备品备件及配件供应年限要求：

1、长期配件保障：设备整机及所有配套模块（矢量信号源、微波功放、射频开关、匹配单元、时序模块等）原厂配件、维修模块、专用零部件停产后续供应年限不低于10年，保证设备长期可维修、可替换、可正常服役，杜绝设备停产后无配件报废情况。

2、标配备用配件：设备交付时必须随货提供全套易损易耗备品备件，包含但不限于：高品质稳相射频连接线、2.92mm/SMA射频接头、防尘保护帽、设备专用保险丝、散热风扇、信号连接线、触发数据线等，备件数量满足实验室日常更换及1年以上备用需求。

附件文档等其他要求

（1）供货清单：全套微波功率激励系统（矢量信号发生器、稳相射频线缆）；

（2）交付资料（纸质 + 电子版U盘或者光盘）

（3）原厂标准设备用户手册、射频指标测试报告；出厂校准证书（频率、功率、相位、脉冲时序校准）；

（4）完整程控驱动库、软件操作手册、实验配套时序示例脚本；

（5）设计方案文档、接线图、同步时序连接示意图。