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激光共聚焦显微镜维修服务技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对我院共聚焦显微镜（Leica TCS SP8）检测通道图像检测效率低下的故障进行排查和维修
2. 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量
3. 维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告
3.1光谱响应光学参数（22℃标准测试）
1）光谱响应范围：400 ~ 800 nm，覆盖DAPI、FITC、GFP、TRITC、Cy3、Cy5等常规荧光染料 
2）峰值响应波长：λp 420 nm，蓝绿光区间灵敏度最高 
3）峰值量子效率：QE ~24% 420nm可见光波段 
3.2 增益与电学核心参数（工作电压800V）
1）典型倍增增益电压800V, 增益电压值范围0~1250V。
2）暗电流≤10000（避光静置30min，800V）
3)  SNR ≤10
4. 需更换原厂全新配件，提供相关证明文件
4.1 PMT检测器
1）高灵敏度棱镜光谱探测器
2）发射带可调检测波长探测
3）光谱检测范围：400-800nm
4）量子效率：24% @420nm
5）光谱调谐分析率：在400-800nm全光谱范围内，分辨率为1nm
6）最小检测范围：5nm
7）数字化：每通道12或18位
8）读出频率：40MHz
9）最大灰度分辨率：16位
4.2 专用冷却液2L，冷却工作温度20℃。
5. 所更换配件质保期≥6个月
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