撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

激光共聚焦显微镜维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对我院共聚焦显微镜（Leica TCS SP8）检测通道图像检测效率低下的故障进行排查和维修

- 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量

- 维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告

3.1光谱响应光学参数（22℃标准测试）

1）光谱响应范围：400 ~ 800 nm，覆盖DAPI、FITC、GFP、TRITC、Cy3、Cy5等常规荧光染料

2）峰值响应波长：λp 420 nm，蓝绿光区间灵敏度最高

3）峰值量子效率：QE ~24% 420nm可见光波段

3.2 增益与电学核心参数（工作电压800V）

1）典型倍增增益电压800V, 增益电压值范围0~1250V。

2）暗电流≤10000（避光静置30min，800V）

3)  SNR ≤10

- 需更换原厂全新配件，提供相关证明文件

4.1 PMT检测器

1）高灵敏度棱镜光谱探测器

2）发射带可调检测波长探测

3）光谱检测范围：400-800nm

4）量子效率：24% @420nm

5）光谱调谐分析率：在400-800nm全光谱范围内，分辨率为1nm

6）最小检测范围：5nm

7）数字化：每通道12或18位

8）读出频率：40MHz

9）最大灰度分辨率：16位

4.2 专用冷却液2L，冷却工作温度20℃。

- 所更换配件质保期≥6个月