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基因测序仪维修配件
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对病理科基因测序仪（AB 3500DX）设备开机红灯，软件系统无法正常启动故障进行排查维修，并进行性能验证
2. 更换全新原厂EP高压电源模块，安装要求：模块采用原厂接口，可直接安装，更换后无需修改仪器硬件结构。
3. 更换全新保养包（包含毛细管一根），进行设备校准
4. 整机深度除尘清洁；
5. 维修完成后整机通电72小时老化测试，功能正常
6. 出具纸质版性能验证报告；
7. 中标后5个工作日内完成维修工作
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