撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

基因测序仪维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对病理科基因测序仪（AB 3500DX）设备开机红灯，软件系统无法正常启动故障进行排查维修，并进行性能验证

- 更换全新原厂EP高压电源模块，安装要求：模块采用原厂接口，可直接安装，更换后无需修改仪器硬件结构。

- 更换全新保养包（包含毛细管一根），进行设备校准

- 整机深度除尘清洁；

- 维修完成后整机通电72小时老化测试，功能正常

- 出具纸质版性能验证报告；

- 中标后5个工作日内完成维修工作

- 7. 所更换配件质保期≥6个月