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呼吸机呼气流量传感器维修配件
技术参数要求
一、规格参数要求：
1、维修配件须与我院呼吸机完全适配。
2、本次维修所更换配件须为全新原厂原装配件。
3、提供免费维修、安装及调试服务，不另行收取相关费用。
4、维修总周期不得超过 10 个工作日。
5、修复后须达到该产品原厂技术参数及品控要求。
6、修复后须经科室连续试用、运行两周，确认设备运行正常无异常，方可组织验收。
7、本次更换配件质保期自验收合格之日起计算，质保期限不少于 6 个月。
8、质保期内，供应商须提供不少于 2 次免费上门维护保养服务。
9、维修配件技术参数：
9.1、维修配件：呼气流量传感器，数量1个。
9.2、呼气阀与流量传感为一体化模块。
9.3、传感原理：热膜风速计。
9.4、流量量程：0～150 L/min（BTPS），双向（正向呼气 + 反向泄漏流量检测）。
9.5、测量精度：读数 ±5%。
9.6、响应时间：≤100ms。
9.7、适用患者体重：0.3kg～150kg。
9.8、防护限制：不可浸泡、不可高压灭菌、不可超声清洗；仅 70% 异丙醇擦拭，充分风干。


                                                                                                        
