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光子治疗仪维修配件
技术参数要求
一、规格参数要求：	
1、维修配件须与我院光子治疗仪完全适配。
2、本次维修所更换配件须为全新原厂原装配件。
3、提供免费维修、安装及调试服务，不另行收取相关费用。
4、维修总周期不得超过 10 个工作日。
5、修复后须达到该产品原厂技术参数及品控要求。
6、修复后须经科室连续试用、运行两周，确认设备运行正常无异常，方可组织验收。
7、本次更换配件质保期自验收合格之日起计算，质保期限不少于 6个月。
8、质保期内，供应商须提供不少于 2 次免费上门维护保养服务。
9、维修配件技术参数：
9.1、维修配件：
9.1.1、灯板组价，数量2套。每套含8个灯珠，每个灯珠功率：≥12W。带散热器。
9.1.2、屏幕组件，数量1块。段码式触摸屏，可视显示区180 mm×83 mm。背光LED白光，5V供电。
9.1.3、灯头外壳，数量1套.。 	



                                                                                                        
