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激光共聚焦显微镜维修服务技术参数要求
1． 规格参数要求：
1.针对我院共聚焦显微镜（Leica TCS SP8）检测通道图像检测效率低下的故障进行排查和维修
2.供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量
3.需更换原厂全新配件，提供相关证明文件
3.1 PMT检测器
1）高灵敏度棱镜光谱探测器
2）发射带可调检测波长探测
3）光谱检测范围：400-800nm
4）量子效率：24% @420nm
5）光谱调谐分析率：在400-800nm全光谱范围内，分辨率为1nm
6）最小检测范围：5nm
7）数字化：每通道12或18位
8）读出频率：40MHz
9）最大灰度分辨率：16位
3.2 专用冷却液2L，冷却工作温度20℃。
3.3控制电路板PCB
1）提供多组数据通讯接口
2）数据接口类型分别为 RS232,NDD,TLD,RLD, Digital Sinal,Analog Signal ,ADP
3）通过外置水冷光路装置可对其制冷
4.维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告
4.1光谱响应光学参数（22℃标准测试）
1）光谱响应范围：400 ~ 800 nm，覆盖DAPI、FITC、GFP、TRITC、Cy3、Cy5等常规荧光染料 
2）峰值响应波长：λp 420 nm，蓝绿光区间灵敏度最高 
3）峰值量子效率：QE ~24% 420nm可见光波段 
4.2 增益与电学核心参数（工作电压800V）
1）典型倍增增益电压800V, 增益电压值范围0~1250V。
2）暗电流≤10000（避光静置30min，800V）
3)  SNR ≤10
4.3 电路板规格（22℃标准测试）
1）将模拟信号采集并处理后转换为数字信号，并输出对应的主板和其余相关通讯接口
2）提供一路RS232接口
3）提供一组 NDD, TLD, RLD (analog) TLD/2xNDD 信号
4）提供一组 Digital signal (PMT Distribution Board)信号
5）提供一组Analog signal (PMT Distribution Board)信号
6）提供一组 APD (digital)
7）通过外置水冷光路装置可对其制冷
5.所更换配件质保期≥6个月

                                                                                                        
