撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

激光共聚焦显微镜维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 1.针对我院共聚焦显微镜（Leica TCS SP8）检测通道图像检测效率低下的故障进行排查和维修

- 2.供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量

- 3.需更换原厂全新配件，提供相关证明文件

3.1 PMT检测器

1）高灵敏度棱镜光谱探测器

2）发射带可调检测波长探测

3）光谱检测范围：400-800nm

4）量子效率：24% @420nm

5）光谱调谐分析率：在400-800nm全光谱范围内，分辨率为1nm

6）最小检测范围：5nm

7）数字化：每通道12或18位

8）读出频率：40MHz

9）最大灰度分辨率：16位

3.2 专用冷却液2L，冷却工作温度20℃。

3.3控制电路板PCB

1）提供多组数据通讯接口

2）数据接口类型分别为 RS232,NDD,TLD,RLD, Digital Sinal,Analog Signal ,ADP

3）通过外置水冷光路装置可对其制冷

- 4.维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告

4.1光谱响应光学参数（22℃标准测试）

1）光谱响应范围：400 ~ 800 nm，覆盖DAPI、FITC、GFP、TRITC、Cy3、Cy5等常规荧光染料

2）峰值响应波长：λp 420 nm，蓝绿光区间灵敏度最高

3）峰值量子效率：QE ~24% 420nm可见光波段

4.2 增益与电学核心参数（工作电压800V）

1）典型倍增增益电压800V, 增益电压值范围0~1250V。

2）暗电流≤10000（避光静置30min，800V）

3)  SNR ≤10

4.3 电路板规格（22℃标准测试）

1）将模拟信号采集并处理后转换为数字信号，并输出对应的主板和其余相关通讯接口

2）提供一路RS232接口

3）提供一组 NDD, TLD, RLD (analog) TLD/2xNDD 信号

4）提供一组 Digital signal (PMT Distribution Board)信号

5）提供一组Analog signal (PMT Distribution Board)信号

6）提供一组 APD (digital)

7）通过外置水冷光路装置可对其制冷

- 5.所更换配件质保期≥6个月