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口腔X射线机球管维修配件技术参数要求
一．规格参数要求：
1. 口腔X射线机球管一个，完全适配于我院现有设备
2. 球管技术参数
[bookmark: _GoBack]2.1 高频直流发生器，200kHz。
2.2 球管电压：60 kV和70kV可选，
2.3 焦点：≤0.7 mm  （IEC 60336 标准） 。
2.4 总滤过：2 mm Al，固有滤过 1 mm Al (70 kV) 固定附加滤过 1.0 mm Al (70 kV) 。
2.5 阳极热容量：7 KJ
2.6 最大X光球管热容量：140 KJ
2.7 曝光时间范围：0.02-3.2 秒，至少具备8种以上的预设曝光模式，包含但不限于上颌咬合，上颌前牙，上颌磨牙，下颌咬合，下颌前牙，下颌磨牙，下颌尖牙，咬翼 。
2.9 可直接选择成人或儿童模式。
3. 中标方负责安装调试，达到原厂性能水平
4. 配件质保期：≥2年或≥30万曝光次数，以先到为准



                                                                                                        
