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流式细胞仪维修服务技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. [bookmark: _GoBack]对我院 BD LSRFiortessa流式细胞仪故障：1）APC以及APC-700无信号2）进样通道堵塞 进行维修调试，恢复原厂性能水平
2. 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量
3. 维修工作内容：1）更换过滤器，调整整体光路信号，2）清洗进样针，更换垫圈，更换进样针连接管
4. 所更换配件为原厂全新，提供相关证明文件
4. 所更换配件质保期≥6个月



                                                                                                        
