撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

流式细胞仪维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 对我院 BD LSRFiortessa流式细胞仪故障：1）APC以及APC-700无信号2）进样通道堵塞 进行维修调试，恢复原厂性能水平

- 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量

- 维修工作内容：1）更换过滤器，调整整体光路信号，2）清洗进样针，更换垫圈，更换进样针连接管

- 所更换配件为原厂全新，提供相关证明文件

- 4. 所更换配件质保期≥6个月