项目清单及基本要求

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 高频电刀功能：组织切割与凝血，适用普外/骨科/妇产/泌尿等；参数：单极纯切350W、混切/软凝等9种模式，双极1.024MHz；五路输出；CPU双闭环控制；中性极板接触质量监测，异常报警并切断输出；输出全悬浮（CF型）；断电记忆 | 5 | 国产 |
| 2 | 监护仪 | 病人监护仪功能：生命体征实时监测与分级报警；参数：10.1/12.1英寸彩色触摸屏；监测心电/血氧饱和度/无创血压/呼吸/双体温，可扩展有创血压、呼末二氧化碳；内置锂电池续航≥4h；报警三级管理 | 5 | 国产 |
| 3 | 自动体外除颤仪 | 自动体外除颤仪AED 功能：心跳骤停现场急救除颤，成人/小儿两用；参数：双相波最大360J，能量按阻抗自动补偿；7英寸彩屏动画指引+ResQNavi智能急救导航；开盖即开机，心律分析到放电就绪<5s；IP55防尘防水；电池及电极片待机寿命≥5年 | 5 | 国产 |
| 4 | 麻醉机 | 功能：大动物手术全身麻醉与机械通气 参数：15英寸电容触摸屏；全电子流量计+数字气体混合；通气模式VCV/PCV/PCV-VG/SIMV-VG/CPAP-PS/APRV，潮气量5-1500mL，适用0.5-150kg动物；插件式CO2/麻醉气体监测；双挥发罐位；肺复张功能 | 5 | 国产 |
| 5 | 手术床 | 功能：多体位手术体位摆放 参数：台面2010×480mm，电动升降640-930mm；前倾≥25°、后倾≥20°、左右倾≥20°；背板上折≥75°；腿板下折≥90°可拆卸外展；腰桥升降≥120mm；台面可透X光配合C型臂；手持控制器 | 5 | 国产 |
| 6 | 注射泵 | 功能：静脉麻醉药物恒速精确输注 参数：速率0.1-1500mL/h，精度≤±2%；自动识别5-60mL注射器；4档阻塞压力阈值（150-900mmHg）并具Anti-Bolus回撤防丸剂；速度/时间/体重/间断给药4种模式；3英寸屏幕，三级声光报警，内置电池≥6h | 5 | 国产 |
| 7 | 电动吸引器 | 功能：术中负压吸引体液 参数：极限负压≥0.09MPa（680mmHg），负压可调；无油润滑旋片泵，抽气速率≥15L/min；贮液瓶500mL×2、贮气瓶2500mL×2；脚踏开关控制，噪声≤60dB | 5 | 国产 |
| 8 | 手术显微镜 | 功能：显微外科精细操作示教 参数：双目镜筒，放大倍率约×5-×21连续可调；同轴照明LED冷光源，亮度可调；物镜焦距250mm；双人双目示教目镜，便于师带徒演示；平衡支架，脚踏/手柄变倍调焦 | 6 | 国产 |
| 9 | 智慧教学触控一体机 | 功能：多媒体教学、手术视频直播示教、无线投屏 参数：4K UHD防眩光屏，红外触控≥20点；安卓+Windows双系统（i5级处理器/8G内存/256G固态）；前置HDMI/USB接口；配移动壁挂支架 | 5 | 国产 |
| 10 | 高级全身术前无菌消毒铺巾操作训练模型 | 全尺寸成年男性，高分子材料制成，皮肤柔软，触感真实，皮肤纹理清晰 | 8 | 国产 |
| 11 | 气管插管模型 | 成人半身气管插管训练模型 功能：经口/经鼻气管插管、面罩通气训练 参数：半身结构，舌、会厌、声门、气管等解剖标志真实；插管进入食管有声光警示；气道开放头后仰模拟真实；可反复练习，耗材可更换 | 48 | 国产 |
| 12 | 高级外科腿部缝合训练模型 | 高级外科腿部缝合训练模型（硅胶厚0.5cm） 功能：清创、缝合、打结、拆线等外科基本操作训练 参数：仿真腿部创面，分层皮肤/皮下组织；硅胶弹性与韧性接近真实组织，可反复穿刺缝合；多处练习创面，耗材模块可更换 | 50 | 国产 |
| 13 | 带围框护栏平板手推车 | 带围框护栏平板手推车（1180×780mm） 功能：模型/设备转运存放 参数：台面1180×780mm带护栏围框；冷轧钢支架，承重≥200kg；静音万向脚轮（双刹车） | 5 | 国产 |
| 14 | 高智能网络化体格检查综合教学系统 | 功能：心肺听诊触诊+腹部触听诊+血压测量三合一，网络化教学考核 参数：教师机1台+学生机组成局域网；近百种心音、70余种呼吸音，地标+混音技术，仿真人相应部位同步震颤触诊；腹部触诊具压痛、反跳痛，模拟腹式呼吸；支持全体同步教学、分组练习、随机组卷联机考试、成绩统计分析与打印 | 50 | 国产 |